DEPARTAMENT D’ELECTRÒNICA	  				                 2n ELECTROMEDICINA CLÍNICA

MP2:  SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN, REGISTRO Y CUIDADOS CRÍTICOS

UF1 - EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y REGISTRO

CONTROL TEMAS 3, 4 Y 5

NOM:

1.	A) En un ECG, ¿qué se produce durante el segmento S-T?

B) ¿Cuantos cables se necesitan para medir las 12 derivaciones de un ECG?

C) En la de medida de PI extravascular, ¿qué tipo de sensor se emplea actualmente?

D) ¿Qué tipo de amplificador se utiliza para la medida del ECG?

E) El método oscilométrico de medida de PANI se basa en los sonidos de Korotkov.      V       F

F) Indica dos métodos de medida de la FR.

G) Para la medida de SPO2 se emplean dos longitudes de onda: violeta y ultravioleta.    V        F

H) ¿Qué instrumento es necesario para la realización de un ensayo de funcionalidad de un monitor multiparamétrico?

2.	Indica cinco averías típicas (de 1ª intervención) de los monitores de paciente.

3.	Para el monitor de paciente Nihon Kohden BSM-4100, explica el procedimiento/acciones a realizar indicados en el manual de servicio según los síntomas de avería siguientes (informados por el/la enfermero/a):

A) Mide mal la temperatura. Da valores incorrectos.

B) Las ondas de ECG y Respiración se mezclan una con otra.

4.	Para el monitor de paciente Nihon Kohden BSM-4100, realizar la plantilla de ANSUR para realizar el test de seguridad eléctrica indicado en el manual de servicio con el ESA-620. Dibujar el esquema de conexión para la realización del test.

No se realizará el ensayo de rigidez dieléctrica propuesto por el fabricante.

Se tendrá en cuenta que el monitor cuenta con las siguientes partes aplicables:

- ECG con 6 electrodos

- SPO2

- PANI

- Temperatura

5.	Explicar el esquema de medida de PANI del monitor Bionet BM3 e identificar las salidas ABP y ACP.

6.	Explicar el esquema de medida de ECG del monitor Bionet BM3.